1.裂隙灯购置需求

- 显微镜类型：伽俐略平行式

- 变倍方式：5档转鼓变倍

- 放大倍率：6×、10×、16×、25×、40×

- 目镜倍率：12.5×

- 屈光度调节：-6D～＋6D

- 裂隙宽度：0mm～14mm连续可调

- 裂隙长度：0.2mm、1mm～14mm连续可调

- 光源：LED

- 光源调节：无极变倍

- 裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调

- 裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档

- 滤 色 片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

- 光阑大小：Ф14、Ф10、Ф5、Ф3、Ф2、Ф1、Ф0.2（单位：mm）

- 同轴背景光源

- 整机保修3年

2.医用可视喉镜购置需求

1.可视喉镜整机采用304不锈钢相结合的设计工艺，高档耐用、全模具化生产；

2.喉镜片型号齐全，具有成人、儿童、新生儿多种不同型号，符合人体工学，并具有防雾功能，插管无盲区；

3、大容量存储卡具备热插拔功能，并能通过数据线方便传输数据，方便快捷；

4、摄像系统有效像素大于等于200万，高清显示，搭配分辨率高达大于等于960×480的3寸显示屏，可以上下、左右大角度转动，方便教学和临床。兼具拍照、摄录、定格功能，大容量存储卡，随时随地进行保存；

5、摄像系统视野广阔，视场角：70º±2º，景深范围：3～100mm，声门部位一览无遗；

6、大容量进口锂电池，带防过充功能，一次充电至少可使用6小时左右，无需频繁充电；

7.整机保修3年

3.体外膈肌起搏器购置需求

1. 脉冲频率：可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择，默认标准状态40Hz；

2. 脉冲宽度：200us；

3. 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择，默认标准状态9次/分钟；

4. 刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节；

5. 治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；

6. 具有贴片位置提示功能；

7. 内置锂电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时；

8. 具有LED指示、蜂鸣器提醒功能；

9. 噪音：不应有异常杂音，应 ≤60dB；

10. 脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V；

11. 可配套我院现有的电极片

12. 工作模式：连续运行。

13.整机保修3年

配置清单：

1.主机，1台

2.电极导线，2条

3.电极片，2套

4.充电套装，1套

4.自动阅读器购置需求

1、国内外高温压力蒸汽灭菌器及低温过氧化氢灭菌器兼容性。

2、机器自带防尘盖，具备防尘功能；自带生物指示剂挤碎装置

3、快速获得生物监测判读结果，阴性生物监测结果≤24 分钟, 阳性结果读取时间≤5 分钟。

4、配备生物指示剂独立培养孔≥10个，每个培养孔，每个培养孔均配备独立的高精度发光二极管和读头检测器。

5、配套高温、低温生物指示剂为紫色培养液平板式芽孢载体。

6、生物指示剂拔出后≤10 秒内放回，可恢复继续培养。

7、配备 LED 显示屏，显示监测的结果、培养的时间、培养孔的温度以及软件的版本信息 。

8、具有程序自检功能及智能报警功能，当指示剂出现阳性时，蜂鸣警报与（+）信号将同时闪烁。

9、带有断电保护功能，断电≤5 分钟内可继续培养，。

10、 设备具有网络连接功能，可连接计算机，实时监测生物指示剂的培养状态，自动存储 100 条监测记录电子留档。

12、培养温度为：60℃±2℃，实时监控培养温度状态，独特的恒温槽设计，确保培养温度稳定。

13、整机保修3年

5.经皮黄疸检测仪购置需求

- 检测方式：正反光；蓝、绿光比较。

- 屏幕显示：彩色大屏幕LCD大字符显示，可快速读取测量数值，方便夜间检测。

- 测量范围：0.0～35.0mg/dl或0.0～595μmol/L 。

- 测量精度：±1.5mg/dl或±25.5μmol/L 。

- 校验盘：对白色屏显示0.0或0.1，对黄色显示20.0±1/

- 存储及查询功能：可存储≥999条测量记录，数据可随时重测及回放。

- 省电模式；5分钟无操作自动关机。

- 光源：LED光源。

- 平均值计算：自动计算3次的平均值，当前值和平均值同时显示。

- 单位：可同时显示mg/dl和 μmol/L的当前值和平均值；

- 快速充电：高效快充Type-C充电，充电时间1.5小时，一次充电可测量1000次以上。

- 适用于7号可充电通用品牌电池，利于更换，方便操作，不存在充电安全隐患。

- 带底坐，具有较验功能。

- 整机保3年

6.双水平呼吸机购置需求

1、电机能长时间持续稳定工作。

2、通气模式至少包含：CPAP、Bilev S、Bilev T(APCV)、Bilev ST

3、压力范围：4-20 cmH20

4、呼吸频率：5-30bpm

5、吸气时间：0.4-0.8S

6、流量：4hPa﹥180  1/min(±20L/min)

7、吸气触发灵敏度：容量触发，至少1-3档可调

8、呼吸触发灵敏度：流速触发，至少1-3档可调

9、吸气上升斜率：0.0-1.0s；呼气下降斜率：0.0-1.0S

10、吸气时间控制 ：0.1-4.0s，手动调节

11、智能ST模式（延迟时间）：自由设置切换时间，保证人机同步

12、智能T模式：T模式下带吸气触发功能，保证人机同步性

13、近端测压技术：通过压力传感器导管直接获取面罩端压力，以得到最精准的治疗压力，自动适应任意面罩。

14、噪音：10hPa治疗压力下≦26dB(A)

15、PM2.5过滤器：外层粗过滤棉用以过滤大直径的灰尘和颗粒，内层细过滤绵滤除危害健康的小颗粒污染物，对细菌的过滤效果达到99.9%，病毒过滤效果达到99.8%。

16、报警参数：面罩脱落报警、断电报警、压力过高报警

17、监测参数：压力、潮气量、呼吸频率、漏气量、患者呼吸状态

18、其他功能：断电恢复马达自动重启、安全频率、面罩漏气测试、闹钟、延时升压、安全频率

19、数据存储：可储存365天的使用详细数据

20、整机保修3年